## 各系部耗材需求表
内江卫生与健康职业学院2026年耗材需求表
序号 | 耗材名称 | 采购类型 | 参数规格（应具备的功能、大小、材质等） | 单位 | 数量 | 单价 | 总报价
1 | 多功能静脉穿刺输液手臂模型 | 设备类 | 1.手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉。 2.可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 3.可进行三角肌部位的肌肉注射。 4.上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 5.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 6.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 7.静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 8.材质：热塑混合胶材料，装箱尺寸：77.5*16*25.5cm。 | 个 | 4
2 | 高级临床情景化训练设备 | 设备类 | 一、模拟人功能 1.全身成年男性模拟人，躯干腹股沟处无接缝，四肢连接部位可免工具徒手安装、拆卸；2.具有完整且密闭的气道结构，支持气管插管、面罩吸氧等气道辅助工具的使用。 3.颈部可触摸到环状软骨、甲状软骨结构，可做环甲膜穿刺、环甲膜切开、气管切开训练，模块可以更换；4.按压机械寿命大于10万次。 5.两种供电方式：可直接连接220V电源使用；内置锂电池，电池续航至少6小时。 6.1静脉穿刺位置包括手背静脉和肘正中静脉，手背穿刺模块至少有3条可穿刺的血管；肘正中穿刺模块至少有2条可穿刺的血管。穿刺模块一体化设计，采用磁吸固定，可在60s内免工具快速更换。可进行三角肌肌肉注射，可注入真实液体；▲6.2手臂内置药物识别模块，可识别不少于10种临床急救药物，系统可自动识别药物名称、剂量、给药方式。 ▲7.一侧手臂可进行血压测量操作，支持使用临床真实血压计和听诊器（无需任何改装），收缩压、舒张压数值可通过软件设置。8.双侧颈动脉可在程序控制下自主搏动，系统可检测学员触诊脉搏动作、次数，可记录在日志中。9.瞳孔可在程序控制下模拟正常、散大、缩小三个状态，可进行直接对光反射和间接对光反射检查。系统可检测对光反射检查操作，可记录在日志中。10.在程序控制下可模拟口唇苍白、紫绀不少于2种状态；11.系统可检测学员开放气道操作，可记录在日志中。 12.急救成功后模拟人可恢复自主呼吸，具有真实的胸廓起伏，并有语音回复，胸外按压时具有节拍器提示声音。 ▲13.模拟人额头有胸外按压指示灯带，灯带闪烁频率可反映胸外按压的实时频率，以不同灯带颜色实时改变展示正确、过浅、过深的按压深度，可通过软件控制开启或关闭。 14.可使用临床真实除颤仪进行电除颤操作，系统可检测除颤极性、能量、次数，可记录在日志中；15.支持使用真实AED进行自动除颤放电操作，系统可检测除颤能量、次数，可记录在日志中；16.可连接真实5导联监护仪，可显示的心电波形至少包括正常、室颤等心电波形； ▲17.配备真实且不经任何改装的血氧饱和度检测仪，可检测的数据至少包括血氧饱和度、心率数值。系统可检查血氧夹是否佩戴，检测数值随患者病情演变而变化。 18.配备一台高清网络摄像机，分辨率不低于1920*1080，可通过软件对摄像头实施焦距调节、云台控制。 二、软件系统功能 1.软件无需预先安装，支持平板、PC等终端打开。包含管理控制系统和训练监测系统，无线连接。 ▲2.产品需内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，系统可监测及显示CPR的实时操作数据，至少包含按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长数据，以图形化、曲线图模式直观展示按压、通气的连续过程，两种模式可随时切换。 3.1系统预置不少于5个场景的案例，包括溺水、电击、院内、居家、高空坠落等场景；3.2系统可自动识别学员环境判断、意识判断、检查颈动脉搏动、拨打120等操作，系统可识别并记录日志，并有语音播报提示“已拨打120”；3.3系统内置虚拟病人，以动画形式同步显示给与除颤、干预及给药的操作；▲3.4具有模拟监护仪界面，可实时显示模拟病人的生命体征波形及数据；具有虚拟除颤仪界面，可调节除颤参数；3.5可实时控制模拟人的生命体征变化，包括但不限于：瞳孔状态、胸廓起伏、呼吸频率、困难气道、颈动脉搏动。▲3.6 CPR成绩详情，至少包括训练总成绩、总时长、按压成绩、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率、通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等不少于15项信息。以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况，可自动生成评语供。3.7练习结束后可查看日志、核查清单、视频回放，数据支持导出或打印。 4.管理控制系统：4.1具有日志管理、资源管理、用户管理、成绩汇总等功能；4.2支持多人同步与分角色团队模式。每种模式均可设置救活标准，至少包括：按压深度达标、按压频率达标、按压位置正确、潮气量达标、吹气时长等；4.3训练过程中可随时添加评语，支持评分表评分及团队评分；4.4日志可完整记录考核过程中所有学员的操作情况，考核数据可按病例名称、考核名称、考核单位、时间及人员分类排序、筛选；4.5支持成绩汇总与统计功能，可查看各学员历史成绩详情，至少包括平均分、最高分、最低分等。数据支持导出和打印。4.6具有病例及评分表编辑功能。 ▲5.支持全流程视频示教，可向联网设备推送实时示教视频，可实时展现教师操作手法和训练数据。 6.支持多台模拟人同时在线训练考核。可实时监测网络中模拟人的CPR数据和训练日志，可支持查看单个模拟人的操作详情，可控制多个模拟人的生命体征表现。 | 套 | 1
3 | 高级心肺复苏模拟人（含考核机）+仿真AED教学机 | 设备类 | 一、模拟人特点： 1、模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。 2、解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物。 3、抢救状态下，瞳孔散大，对光反射消失；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复。 4、抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复。 5、可行胸外按压，开放气道、口对口人工呼吸。 6、模拟人和计算机之间有两种通信方式可以选择：USB 通信；WIFI 无线通信。 7、模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习。 ★8、模拟人可与AED教学机交互，检测电极贴位置放置是否正确，并引导相应操作流程。 二、软件功能： 1、软件具有AHA成人标准一键设置功能，亦可自行设置标准。 ★2、可根据需要设置操作完成后模拟人复活状态，包括“只有操作成功，模型才复活”和“无论操作成败，模型均复活”。 3、全程电子监测显示按压、吹气等多项指标，显示波形，统计数据。 4、操作错误时有红色及报警音警示，单次操作动作中存在的多项错误可以同时提示，报警音可关闭。 5、成绩单保存打印，可连接通用打印机对成绩单进行打印 ★6、软件在Windows、IOS、安卓等多平台均可使用，客户使用手机、平板、电脑等设备均可控制模型操作。 三、模拟AED功能特点： 1.仿真实AED设计，用于急救人员在使用真实AED之前的培训。 ★2.通过培训专用虚拟遥控终端，可在线预览11种培训情景的具体内容，并实现遥控功能，在情景中插入突发状态。 3.具有中英文语音引导，音量可调节。 | 台 | 1
4 | 不锈钢治疗车 | 设备类 | 1、尺寸：650×450×800±10mm 2、304不锈钢材质。 3、台面下设抽屉。 4、静音防缠绕脚轮， 5、配置：污物桶≥1个（医疗垃圾和生活垃圾）。 | 个 | 6
5 | 半自动生化分析仪 | 设备类 | 一、主要参数 1）显示屏：640×480触摸彩色显示屏； 2）比色池：32ul/1cm 钛合金/石英流动比色池； 3）光源灯：20W/12V 石英卤钨灯； 4）波长范围：300nm-800nm；检测范围：-0.100～3.500； 5）输出分辨率：0.001 A； 6）检测温度：25℃、30℃、37℃； 7）已配置滤光片：340，405，492，510，546，578，600， 630，共8个波长（最多配置9个滤光片） 。 8）杂散光：用亚硝酸钠标准溶液，在波长340 nm 处测定，其吸光度不小于2.3A（等同于杂散光≤0.5%）； 9）吸光度线性：吸光度范围在0.000 ～ 0.500时偏倚± 3.0%，吸光度范围在≥0.500 ～ 2.000时偏倚± 1.0%； 10）重复性：仪器重复测量吸光度的变异系数CV≤0.5%； 11）稳定性：仪器吸光度的稳定性≤0.005A/20min； 12）温度准确度：待测液温度为37℃、30℃、25℃时，准确度为±0.1℃，波动值小于0.3℃ 13）交叉污染率：仪器的交叉污染率≤0.5%。 二、其他 1) 操作显示：仪器采用中文操作系统； 2) 开机自检：仪器具有开机自检功能,开机时如果检测系统有故障，会显示在液晶屏上提示用户； 3) 选取滤光片：检验项目所需的滤光片由仪器根据程序的设定自动选取； 4) 检测方法：仪器可进行吸光度法、终点法、动力学法、两点法、标准曲线法（PUS-2018G具有终点法标准曲线法和两点法标准曲线法）、因数法和空白对照管法的检测； 5) 进样模式：可选择单次进样或分段进样的不同模式； 6) 检测定标：仪器具有检测定标的功能，自动保存定标结果； 7) 输出方式：仪器可以显示和打印吸光度值、浓度值、正常参考值、判定结果； ； 8) 质控功能：可显示、打印质控数据、质控图（200个）和Westgrad多规则质控判定结 9) 检测校准：仪器具有酶活性检测的校准功能，自动计算和保存校准结果（校准K值） 10) 检测方式：仪器具有单、双波长检验方式选择功能； 11) 反应曲线: 仪器具有速率法检测动态曲线显示和打印功能； | 台 | 3
合计