- 2026年中医诊疗设备采购项目清单

| 序号 | 产品名称 | 采购品目 | 品目编码 | 规格/技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元/单位） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断桌 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 基材采用E1级高密度纤维板,五金配件和静电粉末喷涂，160*80*76mm（±10cm） | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 诊椅 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 网布人造板 | 2 | 把 |  |  |
| 3 | 方盘 | 其他医疗设备 | A02329900 | 不锈钢，40*30cm（±5cm） | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 纱布罐 | 其他医疗设备 | A02329900 | 304不锈钢，10cm | 4 | 个 |  |  |
| 5 | 诊察凳 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 人造板面料材质，可调节高度 | 1 | 张 |  |  |
| 6 | 听诊器 | 普通诊察器械 | A02320200 | 单头双听 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 血压计 | 普通诊察器械 | A02320200 | 水银血压计 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 医疗废物垃圾桶1 | 其他医疗设备 | A02329900 | ≥30L | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 医疗废物垃圾桶2 | 其他医疗设备 | A02329900 | ≥20L | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 锐器盒 | 其他医疗设备 | A02329900 | 5L | 10 | 个 |  |  |
| 11 | 艾灸灭火筒 | 中医器械设备 | A02320900 | 8.5*22.8cm | 2 | 个 |  |  |
| 12 | 候诊椅 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 3人位，1.5mm加厚冷轧钢板 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 普通针具1 | 中医器械设备 | A02320900 | 0.30×13mm铜柄针灸针 | 10 | 盒 |  |  |
| 14 | 普通针具2 | 中医器械设备 | A02320900 | 0.30×25mm铜柄针灸针 | 20 | 盒 |  |  |
| 15 | 普通针具3 | 中医器械设备 | A02320900 | 0.30×40mm铜柄针灸针 | 60 | 盒 |  |  |
| 16 | 普通针具4 | 中医器械设备 | A02320900 | 0.30×50mm铜柄针灸针 | 20 | 盒 |  |  |
| 17 | 普通针具5 | 中医器械设备 | A02320900 | 0.30×25mm铜柄针灸针 | 40 | 盒 |  |  |
| 18 | 普通针具6 | 中医器械设备 | A02320900 | 0.30×75mm铜柄针灸针 | 20 | 盒 |  |  |
| 19 | 梅花针 | 中医器械设备 | A02320900 | 皮肤针七星锤针 | 10 | 个 |  |  |
| 20 | 火针1 | 中医器械设备 | A02320900 | 0.80×75mm | 6 | 根 |  |  |
| 21 | 火针2 | 中医器械设备 | A02320900 | 0.50×25mm | 4 | 根 |  |  |
| 22 | 火针3 | 中医器械设备 | A02320900 | 0.40×75mm | 6 | 根 |  |  |
| 23 | 火针4 | 中医器械设备 | A02320900 | 0.35×75mm | 2 | 根 |  |  |
| 24 | 玻璃火罐 | 中医器械设备 | A02320900 | ≥12罐 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 火龙罐 | 中医器械设备 | A02320900 | 大、中、小 | 5 | 套 |  |  |
| 26 | 牛角刮痧板 | 中医器械设备 | A02320900 | 牛角 | 10 | 把 |  |  |
| 27 | 艾条 | 中医器械设备 | A02320900 | ≥10只/盒 | 10 | 盒 |  |  |
| 28 | 艾灸盒 | 中医器械设备 | A02320900 | 单孔 | 10 | 盒 |  |  |
| 29 | 红外TDP烤灯 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 大头 落地式 | 10 | 台 |  |  |
| 30 | 推拿治疗床 | 中医器械设备 | A02320900 | 150*65*64cm（±10cm） | 5 | 张 |  |  |
| 31 | 电针治疗仪 | 中医器械设备 | A02320900 | 1、电源:内置电源(AC220V,50Hz)或DC9V(6节2号电池)功率15W。 2、输出波形为连续波、疏密波、断续波3种波形，可选择。 3、波形频率范围:0.8Hz~100Hz可调。 4、疏密波、断续波波形输出频率范围:10~26次/分钟可调。 5、输出电压正脉冲峰值90V(1KS负载)。 输出电压负脉冲峰值40V(1K9负载)。 6、脉冲宽度:正脉冲300s土20%. 7、输出脉冲路数:6路独立输出。 8、电子定时器:具有15/20/25/30/35/40min定时功能，土10%。 9、有声光提示功能。 10、尺寸:250mmx180mmx70mm（±10mm） 11、重量:1.3kg±5% | 10 | 台 |  |  |
| 32 | 电动颈椎牵引机 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 1.电源：220V/50HZ 2.功率：80W 3.牵引行程：250mm 4.间歇时间：需根据实际情况灵活调整 5.规格：200cm*65cm*88cm（±10cm） 6.优势：不锈钢颈椎拉伸立柱，皮质颈椎头套，颈椎拉力测量表，防滑脚柱 7.智能系统：智能一键升降控制系统。 | 1 | 台 |  |  |
| 33 | 三维多功能牵引床 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 1、结构及组成、由床体、牵引床面、躯体床面、腰椎绑带、手柄开关、控制台、颈椎牵引杆、颈椎绑带、颈椎牵引绳组成。 2、电源及频率、交流电压220V±22V, 频率50Hz±1Hz; 3、节能功率、额定输入功率≤50VA。 4、牵引速度与牵引行程： a) 牵引无负载速度为8mm/s, 允差±20%; b) 牵引行程：颈椎牵引0～250mm, 腰椎牵引0～200mm, 允差±10mm。 5、最大牵引力范围 a) 颈椎牵引力范围：牵引力在0～300N 范围内连续可调，级差10N; b) 腰椎牵引力范围：牵引力在0～990N 范围内连续可调，级差10N; c) 当牵引力不大于200N 时，允许误差±10%或±10N 取大值；当牵引力大于 200N 时，允许误差±20%或±50N 取小值。 6、牵引时间： a) 牵引总时间可在0～99min 范围内设定，级差1min, 允差±30s。 b) 牵引持续时间0～9min, 级 差 1min; c)牵引间歇时间0～90s, 级差10s, 允差±3s。 7、牵引角度 a) 成角功能：向下10°,向上30°,连续可调，级差1°,允差±2°； b) 摇摆动作角度：左右各25°连续可调，级差1°,允差±2°。 8、安全保护、急复位线控手柄开关，在牵引治疗过程中，患者可随时按下保护键解除牵引力，并恢复到初始状态。 9、承载能力 a) 颈椎牵引架：应能承受300N 牵引力，牵引过程中颈椎牵引架弯曲角度≤ 10°,解除牵引力后，颈椎牵引架无弯曲、变形。 b)牵引绳：应能承受990N 牵引力，牵引绳不得破损、断裂。 c) 绑带：颈椎牵引绑带应能承受300N 牵引力，腰椎牵引绑带应能承受990N 牵引力，牵引力解除后，绑带无脱落、破损、断裂。 d) 脚轮应转动灵活、无卡滞及松落现象，制动性能可靠。 10、8种牵引模式 a) 间歇式牵引； b) 间歇式上阶梯牵引； c) 间歇式上下阶梯牵引； d) 反复式牵引； e) 反复式上阶梯牵引； f) 反复式上下阶梯牵引； g) 持续式牵引； h) 持续式上阶梯牵引。 11、噪声、牵引床在正常工作时工作噪声 (A 计权)不大于60dB。 12、安全性能：安全要求应符合 GB 9706.1-2020的要求 13、电磁兼容：电磁兼容应符合 YY 0505的要求。 14、环境试验：按 GB/T 14710-2009 中规定的气候环境Ⅱ组、机械环境Ⅱ组的要求 15、控制及适用范围：可同时进行2人颈椎牵引和腰椎牵引，也可分别单独控制颈椎牵引和腰椎牵引适用范围。 16、病历档案：可以存储20个病例档案，方便复诊患者一键参数治疗。 17、热疗和按摩装置、腰椎加热装置、颈椎加热装置、肌肉按摩装置均可选配 18、注册证：具备二类医疗器械注册证。 | 1 | 台 |  |  |
| 34 | 微波治疗仪 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 1.电源电压：220V±10%，频率50HZ±1HZ； 2.正常工作条件 a)环境温度：10℃～40℃； b)相对湿度：30%～75%； c)大气压力：700hPa～1060hPa； 3.整机输入功率：≤450W ； 4.输出功率：治疗（热凝）：0～80W可调；理疗0～30W可调；误差：±30%； 5.微波频率：2450Mhz±30Mhz ； 6.显示方式:数码显示； 7.磁控管：性能稳定，效率高； 8.功率范围：理疗：0W—30W之间，连续可调； 治疗：0W—80W之间，连续可调； 9.治疗时间定时范围：0—99S 可调； 10.理疗时间定时范围：0—30min可调，理疗蜂鸣报警； 11.手术时间：可根据手术具体情况控制手术时间； 12.工作方式：分理疗、治疗两种，均为连续工作； 13.辐射防护 A、外壳泄漏＜1Mw/cm2； B、无用辐射＜10Mw/cm2； C、探头驻波比≤3； D、输出阻抗≤50Ω； E、在电压不稳时，可自动调节； F、输出线驻波比≤1.5； 14.具有输出的定时功能，可预置设定，采用数字显示，时间结束可显示，具有自动闭锁功能及过载自动保护系统； 15.具有过热保护功能。电路过热时会自动切断电源，故障排除后系统自动恢复供电，仪器正常工作； 16.产品适用范围：用于消炎、止痛、改善微循环、促进炎症吸收以及妇科尖锐湿疣的治疗； 17.拥有理疗支架； 18.理疗头2个，手术头7只，带脚踏开关。 | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 电脑中频治疗仪 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 1、大屏幕彩色液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能； 2、输出通道：含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法； 3、具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调； 4、内存99个处方； 5、中频频率：2～10KHz； 6、调制频率：0～150Hz； 7、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定； 8、调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。 9、差频频率范围：四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内； 10、动态节律：四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内； 12、差频变化周期：四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s； 13、定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%； 14、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h； 15、噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB； 16、输入功率：160VA； 17、输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA； 18、输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）； 19、推车式。 | 3 | 台 |  |  |
| 36 | 深层肌肉松解仪 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 1、显示方式：液晶触控显示屏，显示当前转速； 2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，可以外部电源供电，电源适配器：输入a.c.220V，50HZ； 2.1、电压：24V，允差±10%， 2.2、电池容量：≥2600mAh（6节），电能62.4Wh，允差±10%， 2.3、续航时间≥3小时； 3、振动幅度：6～12mm； 4、转速：400～4500rpm可调，步近10rpm，允差±5%，共411个档位可调； 5、最高振动频率：≥75Hz； 6、工作时间：智能芯片，AI智控，智能控制治疗时间，10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤； 7、主机尺寸:（长宽高）150mm×61mm×328mm，允差：±20mm； 8、噪声：≤60dB（A）； 9、按摩头：≥25种按摩头； 10、配置两个配重条（0.8kg、1.0kg）； 11、采用航空拉杆行李箱，方便携带，不受空间场地限制。 | 1 | 台 |  |  |
| 37 | 超声波治疗仪 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 1、相对湿度：≤90%； 环境温度：+5℃～+40℃；大气压力：86.0Kpa～106Kpa；额 定电压：AC100~240V；电源频率：50/60Hz；输入功率：200VA； 2、声工作频率：1.0MHz±10% 3、额定输出功率：7.50W±20%； 4、治疗头有效辐射面积：2.5 c㎡±20%； 5、额定输出有效声强：3.0W/ c㎡±30%； 6、波束不均匀性系数：≤8； 7、波束最大声强：24W/ c㎡±30%； 8、波束类型：准直型； 9、治疗头进液防护程度：IPX7 （防水深度，治疗头辐射面往上10mm ）； 10、波形：脉冲波、连续波；安全分类：Ⅰ类，B型； 11、内置十五个智能治疗处方； 12、机身进液防护程度：IPX0； 13、每一种调制设置的调制波形：方波； 14、输出波形描述：100%方波调制； 15、十种占空比：10%～100%可调，步进为10%； 16、输出模式：9档脉冲模式和连续模式； 17、输出功率（W）：0.75 - 7.50； 18、有效声强(W/cm2) : 0.3-3.0； 19.治疗时间：5-30分钟。 | 1 | 台 |  |  |
| 38 | 医用手推不锈钢车治疗车 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 加厚双层抽屉≥80*48*86cm | 4 | 台 |  |  |
| 39 | 治疗凳 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 可升降旋转 | 10 | 张 |  |  |
| 40 | 号脉枕 | 其他医疗设备 | A02329900 | 中号 | 2 | 个 |  |  |
| 41 | 牙垫 | 其他医疗设备 | A02329900 | 一次性医用牙垫 | 10 | 个 |  |  |
| 42 | 手电筒 | 手电筒 | A02061915 | 充电式强光 | 1 | 个 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 公司名称（盖章）：

- 联系人：

- 联系电话：

- 邮箱地址：