## 各系部耗材需求表
内江卫生与健康职业学院2026年实验实训设备项目市场调研报价表
序号 | 耗材名称 |  | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元
1 | 多功能静脉穿刺输液手臂模型 | 主要功能： 1.手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 2.可进行三角肌部位的肌肉注射。 3.上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 4.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 5.静脉血管和皮肤的统一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 6.静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 材料特点： 1.皮肤、肌肉系用进口塑胶材料，神经血管采用进口乳胶材料，手臂骨采用进口PVC材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇注而成，皮肤外表面按真人模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实，逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点。 | 个 | 4
2 | 高级复苏训练模拟人(智能心肺复苏联动AED） | 一、心肺复苏模型 1、模型由心肺复苏模拟人与笔记本电脑组成一套完整的训练考核系统。 2、模拟人为男性成年整体人，解剖标志明显，具有仿真的头颈部、头可左右转动，可水平转动 180 度。 3、模拟人四肢关节可活动，肘腕关节可自由活动，便于复苏体位的安置。 4、可胸外按压；胸外按压 5-6cm。 5、可行仰头举颏法，仰头抬颈法，双手推颌法三种方法打开气道。 6、正确打开气道后，电脑 3D 动画演示气道开放状态，模拟人画面头颈随着气道开放后仰。 7、可行口对口人工呼吸，或使用简易呼吸器“E-C”手法辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 8、瞳孔示教作用，瞳孔随着病情的变化发生改变，抢救成功后，双侧瞳孔由散大变为正常；对光反射恢复、同时可触及颈动脉搏动。 9、与除颤仪配套使用能实现除颤训练功能。 10、模型实现了与计算机实时无线连接。 二、系统软件： 1、软件形象的展示心肺复苏急救流程，图文并茂同步显示整个 CPR 急救链的每项操作过程。 2、可根据培养学生的阶段设置不同的训练模式（有训练，考核，竞赛三大模式）。 3、三大模式的 CPR 胸外按压的时间、深度、次数、频率、人工呼吸潮气量，等任意指标参数可进行设置 1) 训练模式：在设定的时间范围内，进行按压和吹气； 2）考核模式：在设定的时间范围内，根据国际心肺复苏 2020 标准，正确按压 30 次和正确吹气 2 次为一次正确的 30：2 循环，完成 5 个循环； 3）竞赛模式：在设定的时间范围内，根据国际心肺复苏 2020 标准，按压和吹气 30：2 的比例操作，完成 5 个操 4）每个操作过程中，软件都会实时记录按压和吹气正确与错误的次数，以及频率过大过小（多按少按，多吹少吹的次数）、按压中断时间；气道未开的次数，吹气过大及进胃部的次数等； 4、胸外按压，有按压点正确与错误的提示（偏上、偏下或偏左、偏右）动态柱状灯显示按压深度及起始的时间间隔；正确按压深度 5-6CM，显示绿色灯，按压过浅时显示黄色灯，按压过大时为红色灯；实时波形图显示按压过程，通过波形图判断按压深度、频率、回弹、按压不足等情况。 5、气道开放，进行标准的气道开放动作，显示相应的 3D 画面。 6、人工呼吸，动态柱状灯显示吹气量，吹气过小时显示黄色，合适时显示绿色，过大时显示红色；实时波形图显示吹气过程，通过波形图可判断吹气量、吹气周期、时间间隔等。 7、具有对整个急救过程进行记录、存储、回放、打印及查看历史成绩功能。 三、模拟AED功能 1.可与心肺复苏模型连接，可检测贴片位置。 2.与心肺复苏连接成功，软件有提示。 3.产品符合人机工程学。打开盒盖，AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭。单键除颤功能操作。 4.模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤工作。 5.可一键切换中英文语音提示，可调节音量。 6.采用7寸液晶触摸彩屏显示，高清动画指导操作，可模拟不同情景的急救现场情况。 7.电量管理功能，系统自动侦测电池电量、当电池电量不足时，系统将语音提示。 8.可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用。 9.可一键切换成人/儿童除颤模式，配置成人、儿童两种电极片。 10.Type-C插口充电，内置锂电池，配套充电器。 | 台 | 1
3 | 不锈钢治疗车 | 1、尺寸：650×450×850±10mm 2、304不锈钢材质。 3、台面下设抽屉。 4、静音防缠绕脚轮， 5、配置：污物桶≥1个（医疗垃圾和生活垃圾）。 | 个 | 6
4 | 半自动生化分析仪 | 一、技术要求 1.测试方法：一点终点法、速率法、两点法、双波长法、ABS法、折线法等 2.光源灯:6V/10W卤素灯，具有自动休眠功能 ▲3.分光方式：高分辨率滤光片，阵列式斩波后分光光学系统 4.波长范围：≥10个，340nm～800nm ▲5.AD测试范围：-0.3--4.0Abs 6.测量项目：≥300个，试剂开放，支持国产/进口试剂 7.吸液进样量：100ul～9999ul可调 8.测量时间：0～999秒，可编程 9.延迟时间： 0～999秒，可编程 10.比色池：≤32μL流动式石英比色池 11.比色池温度：可选择25℃、30℃、37℃以及室温 12.交叉污染率：反应液总量为1ml时，其样本间的交叉污染率≤1% 13.重复性：CV≤1.0% 14.反应过程监控：实时显示反应曲线 15.质控功能：具有质控及统计程序，可显示质控曲线数 16.结果存储量：≥30000个测试结果 ▲17.显示器：≥7英寸触摸式液晶显示屏 18.打印输出：可接配打印设备实现打印输出，可输出中、英文组合式报告等 ▲19.内置孵育槽：孵育槽位≥ 8个 ▲20.支持接口：PS/2，SD，USB，并口，RJ-45 21.支持网络：仪器支持LIS/HIS系统，实现检验科室信息联网 | 台 | 1
合计：
|  | 公司名称（盖章）： | .
|  | 联系人： | .
|  | 联系电话： | .